Цифровой мультиметр  VC9805A+

- ВВЕДЕНИЕ

Данный прибор является компактным надежным цифровым мультиметром с 31/2 - разрядной шкалой, предназначенным для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, а также сопротивления, емкости конденсаторов, температуры, частоты, индуктивности, проверки транзисторов и диодов и прозвонки соединений. Содержит аналого-цифровой преобразователь, выполненный по КМОП технологии с автоматической калибровкой нуля, индикацией отрицательной полярности и перегрузки. Схема имеет защиту от перегрузки на всех режимах.

Мультиметр является идеальным инструментом для использования в полевых условиях, лабораториях, на заводах и дома в быту.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Дисплей | 31/2 (1999) ЖК-дисплей |
| --- | --- |
| Полярность | Автоматическая индикация |
| Юстировка нуля | Автоматическая |
| Принцип работы | АЦП с двупетлевым интегратором |
| Скорость измерения | 3 отсчета в секунду |
| Индикация перегрузки | На дисплее надпись "1" или "-1" |
| Индикация разряда батареи | На дисплее появляется символ |
| Условия эксплуатации | 0°С - +40°С, влажность < 80% |
| Условия хранения | -10°С - +50°С, влажность < 80% |
| Питание | Батарея 9В типа "Крона" |
| Размеры | 190 х 93,5 х 37 мм |
| Вес | Приблизительно 448 гр. (с батареей) |
| Принадлежности | Инструкция, щупы, холстер |

2.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указана как ±(% от измеренного значения + количество младших значащих единиц), при температуре 23°С ± 5°С и относительной влажности не более 75%.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 200мВ | ±(0,5%+3D)*) | 100мкВ |
| 2В |  | 1мВ |
| 20В |  | 10мВ |
| 200В |  | 100мВ |
| 1000В | ±(0,8%+10D) | 1В |

Входное сопротивление: 10 МОм

Защита от перегрузки на диапазоне 200мВ: 250 В пост./ перем. эффективного напряжения; на остальных диапазонах: 1000 В пост./ перем. эффективного напряжения.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 200мВ |  | 100мкВ |
| 2В | ±(0,8%+5D) | 1мВ |
| 20В |  | 10мВ |
| 200В |  | 100мВ |
| 750В | ±(1,2%+10D) | 1В |

Входное сопротивление: 1МОм на диапазоне 200мВ, 2В,
10МОм на всех других диапазонах.

Защита от перегрузки на диапазоне 200мВ: 250 В пост./ перем. эффективного напряжения; на остальных диапазонах: 1000 В пост./ перем. эффективного напряжения.

Частотный диапазон: 40Гц - 400Гц на диапазонах 0,2 - 200В

40Гц - 100Гц на диапазоне 750В

Индикация: среднее значение (синусоидальный сигнал).

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 200Ом | ±(0,8%+5D) | 0,1Ом |
| 2КОм | ±(0,8%+3D) | 1Ом |
| 20КОм |  | 10Ом |
| 200КОм |  | 100Ом |
| 2МОм |  | 1КОм |
| 20МОм | ±(1,0%+25D) | 10КОм |

Напряжение разомкнутой цепи: менее 3В

Защита от перегрузки: 250В на всех диапазонах.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2мА | ±(0,8%+10D) | 1мкА |
| 20мА |  | 10мкА |
| 200мА | ±(1,2%+8D) | 100мкА |
| 20А | ±(2,0%+5D) | 10мА |

Максимальное падение напряжения на мультиметре: 200мВ          Максимальный входной ток: 20А (до 10сек максимум)

Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В.

Вход 20А не обеспечен защитой предохранителем.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2мА | ±(1,0%+15D) | 1мкА |
| 20мА |  | 10мкА |
| 200мА | ±(2,0%+5D) | 100мкА |
| 20А | ±(3%+10D) | 10мА |

Максимальное падение напряжения на мультиметре: 200мВ          Максимальный входной ток: 20А (до 10сек)

Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В.

Вход 20А не обеспечен защитой предохранителем.

Частотный диапазон: 40Гц - 200Гц.

Индикация: среднее значение (синусоидальный сигнал).

ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 20нФ | ±(2,5%+20D) | 10пФ |
| 200нФ |  | 100пФ |
| 2мкФ |  | 1нФ |
| 20мкФ |  | 10нФ |
| 200мкФ | ±(5,0%+10D) | 100нФ |

Частота измерения: 100Гц.

Защита от перегрузки: 36В макс.  пост./ перем. эффект. напряжения

ТЕМПЕРАТУРА

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| -40°С  1000°С | ±(1,0%+5D) < 400°С | 1°С |
|  | ±(1,5%+15D) ≥ 400°С |  |
| 0°F  1832°F | ±(0,75%+5D) < 750°F | 1°F |
|  | ±(1,5%+15D) ≥ 750°F |  |

Термодатчик: международного стандарта, К-типа.

ИНДУКТИВНОСТЬ

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2мГ | ±(2,5%+30D) | 1мкГ |
| 20мГ |  | 10мкГ |
| 200мГ |  | 100мкГ |
| 2Г |  | 1мГ |
| 20Г |  | 10мГ |

Частота измерения: 100Гц.

Защита от перегрузки: 36В макс.  пост./ перем. эффект. напряжения

ЧАСТОТА

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 200КГц | ±(3%+18D) | 100Гц |

Входная чувствительность: 1В эфф.

Защита от перегрузки: 250В эфф. (10 сек. максимум)

ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

| функция | описание | условия теста |
| --- | --- | --- |
|  | индикация прямого падения напряжения на диоде | прямой ток через диод 1мА, обратное напряжение 3В |
|  | при сопротивлении менее (70+20)Ом звучит сигнал | напряжение на разомкнутых щупах приблизительно 3В. |

Защита от перегрузки: 250В эфф.

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА  hFE

| функция | описание | условия теста |
| --- | --- | --- |
| hFE | индикация приблизительного значения коэффициента усиления (0-1000) | ток базы около 10мкА, напряжение эмиттер - база приблизительно 3В |

- ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- ЖК-дисплей

- Кнопка питания

- Кнопка HOLD

- Кнопка переключения режима AC/DC

- Разъем для термопары (старого образца)

- Поворотный переключатель

- Гнездо V/Ω/Hz

- Гнездо COM/Temp/Cx/Lx

- Гнездо токов до 200mA/Temp/Cx

- Гнездо токов до 20A

- Разъем для транзисторов

- Кнопка включения подсветки

- РАБОТА

- Проверьте питающую батарею, включив питание, при севшей батарее на дисплее появится . При исправной батарее следуйте нижеописанным инструкциям.

- Значокрядом с гнездами предупреждает, что входное напряжение или ток не должны превышать указанных пределов.

- Перед работой установите поворотный переключатель на желаемый диапазон измерения.

4.1 ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите черный щуп к входу "СОМ", а красный к входу "V/Ω/Hz".

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения постоянного или переменного напряжения.

- Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

Замечание

- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазона на максимальное значение и при необходимости переключайтесь на меньшие пределы измерения.

- Если на дисплее возникает символ перегрузки "1" или 
"-1", необходимо установить поворотный переключатель на более высокий диапазон измерения.

- Не подавайте напряжения свыше 1000В для постоянного или 750В для переменного напряжения на входные разъемы прибора. Индикация возможна и при больших напряжениях, но существует опасность выхода прибора из строя.

- При измерении высокого напряжения соблюдайте предельную осторожность. Не касайтесь участков схемы под напряжением.

4.2 ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

- Подключите черный щуп к входу "СОМ", а красный к входу "mА" при измерении токов до 200мА.

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения постоянного или переменного тока.

- Подсоедините щупы последовательно к исследуемой схеме.

- При измерении токов от 200мА до 20А подключайте красный щуп к входу "20А".

Замечание:

- Если величина измеряемого тока заранее не известна установите переключатель пределов на максимальное значение и постепенно переключайте вниз до достижения оптимального диапазона измерения.

- Если на индикаторе возникает "-1" или "1", это значит, что необходимо выбрать больший диапазон измерений.

- В зависимости от используемого гнезда максимальный измеряемый ток равен 200мА или 20А. При смене предела измерения отключите щупы от измеряемой цепи. Перегрузка по току вызовет перегорание предохранителя, который в этом случае необходимо заменить. Вход 20А не защищен предохранителем. Плавкий предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 200мА, несоблюдение этого требование может привести к выгоранию печатной платы мультиметра.

4.3 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Подключите черный щуп к входу "СОМ", а красный к входу "V/Ω/Hz".

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения сопротивления.

- Подсоедините щупы прибора к измеряемому сопротивлению.

- Предупреждение: При измерении сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена.

Замечания:

- Если величина сопротивления превышает максимальное значение установленного предела измерения, то на дисплее возникнет знак перегрузки ("1"). Переключитесь на верхний диапазон. Для сопротивлений 1МОм и более установка показаний может занять несколько секунд. Это нормально при измерении больших величин.

- Если щупы прибора не подсоединены, то на дисплее появится индикация перегрузки ("1").

- При измерении сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы полностью разряжены.

- Не подавайте на вход мультиметра никаких напряжений во избежание выхода его из строя.

4.4 ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ

- Установите переключатель диапазонов в положение F.

- Перед установкой конденсатора в разъем Cx, на дисплее могут быть показания, отличные от нуля, остаточные значения постепенно уменьшаются и ими можно пренебречь, т.к. на результирующие показания мультиметра и на его точность эта величина не влияет.

- Установите измеряемый конденсатор в гнезда Cx, при необходимости соблюдая полярность подключения.

Замечание:

- Если величина измеряемой емкости превышает максимальное значение установленного предела измерения, то на дисплее возникнет знак перегрузки ("1"). Переключитесь на верхний диапазон.

- Не подсоединяйте к входу никаких источников напряжений или токов. Перед проверкой конденсаторы следует полностью разрядить.

- Единицы измерения: 1мкФ=1000нФ, 1нФ=1000пФ.

4.5 ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- Подключите щупы или экранированный кабель к входам "V/Ω/Hz" и "СОМ".

- Установите переключатель диапазонов в положение 200kHz.

- Подсоедините щупы или кабель к измеряемой схеме.

Замечание:

- Не подавайте напряжения свыше 250В на щупы при измерении частоты. Индикация возможна и при входном напряжении свыше 10В эфф., но мультиметр может не обеспечить указанную точность измерения.

- Для измерения малых сигналов в условиях внешних наводок следует использовать экранированный кабель.

- При работе со схемами под высоким напряжением используйте предельную осторожность, не касайтесь токоведущих частей.

4.6 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Установите переключатель диапазонов в положение °С или °F.

- Установите черную вилку термопары в гнездо "mA", а красную в гнездо " V/Ω/Hz". Вставьте свободный конец термопары в нишу, где производится измерение температуры.

- На дисплее будет высвечиваться значение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.

Замечание:

- При измерениях никогда не касайтесь проводов термопары. Температура человеческого тела может повлиять на результат измерения.

4.7 ИЗМЕРЕНИЕ 	ИНДУКТИВНОСТИ

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения индуктивности.

- Установите измеряемую индуктивность в гнезда Lx.

- Если величина измеряемой индуктивности превышает максимальное значение установленного предела измерения, то на дисплее возникнет знак перегрузки ("1"). Переключитесь на верхний диапазон.

- Не подсоединяйте к входу никаких источников напряжений или токов.

4.8 ИЗМЕРЕНИЕ УСИЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА ПО ТОКУ

- Установите переключатель диапазонов в положение hFE.

- Определите тип проводимости транзистора и цоколевку его выводов, и установите его в гнезда на передней панели мультиметра.

- Мультиметр покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10мкА и напряжении коллектор-эмиттер около 3В.

4.9 ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

- Подключите красный щуп к входу " V/Ω/Hz", а черный к входу "СОМ" (замечание: полярность красного щупа положительна).

- Установите переключатель диапазонов в положение .

- Подсоедините щупы к проверяемому диоду, дисплей покажет прямое падение напряжения.

- Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой цепи, при сопротивлении между точками менее 70 Ом прозвучит сигнал зуммера.

Замечания:

- Если щупы не подсоединены, на дисплее прибора появится "1" - символ перегрузки.

- Тестовый ток, протекающий через диод - 1мА.

- При протекании прямого тока через диод прибор показывает напряжение падения на диоде в милливольтах, при обратном включении исправного диода прибор покажет перегрузку.

4.10 КНОПКА "HOLD"

Кнопка "HOLD" используется для запоминания на дисплее значения, измеренного в момент нажатия на кнопку. Функция работает на всех режимах измерения. При включении режима "HOLD" на дисплее появляется знак . Для отключения режима нажмите кнопку еще раз.

4.11 РЕЖИМ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

- После 20+10 минут простоя прибор автоматически отключается.

- Для повторного включения дважды нажмите кнопку POWER.

4.12 ПОДСВЕТКА

1) Для включения подсветки диплея нажмите кнопку “B/L”. Подсветка выключается автоматически через 10 сек.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При измерении напряжения свыше 36В проверяйте, чтобы мультиметр не был включен в режим измерения токов или сопротивлений или диодного теста. Всегда проверяйте, что используются требуемые гнезда прибора.

- При измерении напряжения свыше 50В соблюдайте предельную осторожность, особенно при работе с высоковольтными источниками напряжения.

- По возможности избегайте подключения к схемам под напряжением.

- При измерении токов перед размыканием измеряемой цепи убедитесь, что цепь обесточена. Не измеряйте токи свыше 20А.

- При измерении сопротивлений и проверке диодов убедитесь, что схема, в которой они находятся обесточена.

- Всегда проверяйте, что используется требуемая функция и правильный диапазон измерения.

- Предельная осторожность требуется при работе с трансформаторами, особенно при размыкании цепей.

- Перед работой проверяйте состояние щупов на предмет обрывов и целостности изоляции.

- Не превышайте максимально допустимых величин входных сигналов.

- Предохранитель заменяется только на аналогичный.

- Перед снятием крышки для замены батареи или предохранителя отсоедините щупы от внешних цепей и отключите питание прибора.

- УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 УХОД ЗА МУЛЬТИМЕТРОМ

Цифровой мультиметр является сложным электронным устройством. Следуя советам Вы обеспечите его работу на многие годы.

- Держите мультиметр сухим. Если на него попала влага немедленно вытрите его. Жидкости могут вызвать коррозию электронной схемы.

- Храните и используйте прибор при нормальных климатических условиях. Экстремальные температуры сокращают срок службы электронных узлов, повреждают батарею питания и могут расплавить пластмассовые детали.

- Обращайтесь с мультиметром бережно. Хотя холстер и обеспечивает защиту прибора от ударов, падение прибора с высоты может вызвать повреждение внутренней платы прибора и корпуса устройства.

- Держите мультиметр подальше от пыли и грязи, которая может вызвать преждевременный износ частей.

- Время от времени протирайте прибор сухой чистой тканью. Не используйте сильные чистящие средства и растворители для чистки прибора.

- Для замены батареи используйте только свежие батареи того же типа и напряжения. Всегда меняйте старые и севшие батареи, которые могут вызвать утечку и повреждение электронной схемы мультиметра.

6.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ

1)    Замена батареи питания

- Убедитесь, что прибор отключен от внешних цепей. Установите поворотный переключатель в положение "OFF" и выньте щупы из гнезд прибора.

- Открутите винт крышки батарейного отсека и снимите крышку.

- Выньте отработанную батарею и вставьте новую. Закройте крышку и закрутите винт.

2)    Замена предохранителя

- Убедитесь, что прибор отключен от внешних цепей. Установите поворотный переключатель в положение "OFF" и выньте щупы из гнезд прибора.

- Открутите винты задней крышки и откройте ее.

- Выньте сгоревший предохранитель и замените его новым аналогичным: 5х20мм, 200мА/250В. Закройте крышку и закрутите винты.

# Footnotes

*	) D - единица младшего разряда