MS-2000G, ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

для бесконтактного измерения переменного тока и измерения напряжения

# Информация по безопасности

Данный измерительный прибор соответствует стандарту IEC1010-1 и IEC1010-2-032, т.е. предназначен для проведения контрольно-измерительных работ в соответствии с категорией безопасности класса II (CAT II), степень загрязнения 2.

## Символы безопасности

На лицевой панели прибора и в данной инструкции используются следующие условные символы:

Рис. 1 Обратитесь к инструкции.

Рис. 2 Будьте осторожны при работе с высоким напряжением

Рис. 3 Земля

Рис. 4 Защита класса II, двойная изоляция.

Рис. 5

Данный прибор соответствует следующим европейским стандартам: 89/336EEC (об электромагнитной совместимости) и 73/23/EEC (низковольтные измерения), приложение 93/68/ЕЕС (о маркировке СE).

Тем не менее, электрические помехи или интенсивные электромагнитные поля могут разрушить тестируемую схему.

Также, прибор может реагировать на нежелательные сигналы, присутствующие в измерительной цепи. Во избежание получения ошибочных результатов будьте внимательны и осторожны при проведении измерений.

## Меры предосторожности

Для безопасной работы прибора соблюдайте все меры предосторожности, приведенные в данной инструкции по эксплуатации.

- Перед проведением измерений внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В разделах «Внимание» приведены важные замечания по безопасности измерений.

- Перед проведением измерений убедитесь, что прибор и измерительный щупы находятся в исправном состоянии и измерительные клещи не имеют внешних повреждений корпуса. Не используйте прибор при наличии каких-либо признаков неисправностей: повреждений на корпусе прибора, отсутствии показаний на дисплее, неисправных измерительных щупах и др.

- Не подвергайте токовые клещи воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры или повышенной влажности.

- Заземление частей вашего тела может привести к удару электрическим током. Запрещается производить измерения в не сухой одежде, без резиновой обуви или других изолирующих материалов. Также, не дотрагивайтесь до металлических частей щупов и терминалов на корпусе прибора. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с напряжением.

- Будьте особо внимательны при работе с напряжением более 60 В пост. тока или 30 В перем. эфф. Не дотрагивайтесь до металлических контактов измерительных щупов.

- Не измеряйте напряжение, превышающее допустимые входные лимиты для данного прибора.

- При проведении измерений не дотрагивайтесь до тестируемой цепи.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед открытием задней крышки корпуса прибора убедитесь, что измерительные щупы отключены от тестируемой цепи и терминалов прибора.

- Не работайте с прибором, если задняя крышка корпуса плотно не закрыта и не зафиксирована.

- Для очистки прибора используйте влажную материю. Не используйте моющие средства, содержащие растворители и химикаты.

- Ремонт и калибровка прибора должна осуществляться квалифицированным персоналом.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

MS-2000G – портативные токовые клещи с цифровым ЖК дисплеем (3 ½ разряда), предназначенные для измерений постоянного и переменного напряжения, переменного тока, сопротивления, частоты, температуры, тестирования диодов и тестирования цепи на обрыв.

ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА

- Зажимные клещи.

- Кнопка HOLD. При нажатии этой кнопки на дисплее прибора будет сохраняться последнее значение измерения и появится индикатор Н.

- Поворотный переключатель функций. Предназначен для выбора измерительной функции и диапазона измерений, а также для включения/выключения прибора.

- Подсветка. Для включения подсветки дисплея нажмите кнопку LIGHT. Подсветка автоматически выключается через 3-5 секунд. При нажатии любой кнопки прибора подсветка дисплея будет снова активизирована.

- ЖК дисплей, 3 ½ разряда, семисегментные цифровые индикаторы, высота знака 18 мм.

- Терминал VHz - положительный входной терминал для проведения измерений напряжения. К данному терминалу подключается красный щуп.

- Терминал СОМ – отрицательный входной терминал для любых режимов измерений, кроме тока. К данному терминалу подключается черный щуп.

- Терминал ( - положительный входной терминал для измерения сопротивления. К данному терминалу подключается красный щуп.

- Гнездо для измерения температуры. Для проведения измерений температуры подключите термопару типа К к данному гнезду и тестируемому объекту.

10. Рычаг разведения клещей. Нажмите рычаг разведения клещей, поднесите их к тестируемому проводу и отпустите рычаг, клещи сомкнутся.

## ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

Рис. 6

## ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

## Измерение постоянного напряжения

- Подключите красный щуп к терминалу VHz и черный щуп к терминалу СОМ.

- Установите поворотный переключатель функций в требуемый диапазон V.

- Подключите щупы параллельно к нагрузке.

- Снимите показания на дисплее. Кроме того, на дисплее будет указана полярность красного щупа.

## Измерение переменного напряжения

- Подключите красный щуп к терминалу VHz и черный щуп к терминалу СОМ.

- Установите поворотный переключатель функций в требуемый диапазон 750 V(.

- Подключите щупы параллельно к нагрузке.

- Снимите показания на дисплее.

## Измерение переменного тока

- Установите поворотный переключатель функций в требуемый диапазон А(.

2.    Нажмите рычаг разведения клещей, поднести их к тестируемому проводу и отпустите рычаг, клещи сомкнутся. Тестирование сразу нескольких проводников невозможно.

- Снимите показания на дисплее.

## Измерение сопротивления

- Подключите красный щуп к терминалу ( и черный щуп к терминалу СОМ (полярность красного щупа положительная).

- Установите поворотный переключатель функций в требуемый диапазон (.

- Подключите щупы параллельно к тестируемому сопротивлению и снимите показания измерений на дисплее.

- При измерении сопротивления цепи перед проведением измерений отключите питание цепи и разрядите все конденсаторы.

Примечания:

- Если измеряемое сопротивление превышает максимальное значение выбранного диапазона, на дисплее появится индикатор выхода за пределы диапазона «1».

- При измерении сопротивления цепи убедитесь, что питание тестируемой цепи отключено, и все конденсаторы полностью разряжены.

- При измерении сопротивлений более 1 МОм прибору потребуется несколько секунд для стабилизации показаний. Это является нормой при измерении высоких сопротивлений.

## Измерение температуры

- Установите поворотный переключатель функций в положение (С или (F. На дисплее появится значение температуры окружающей среды.

- Установите термопару типа К в гнездо для измерения температуры на лицевой панели прибора и подключите ее к измеряемому объекту.

- Снимите показания на дисплее.

Внимание:

- Во избежание электрического шока при изменении положения поворотного переключателя убедитесь, что термопара отключена от входного гнезда прибора.

- Перед установкой термопары в гнездо для измерения температуры отключите измерительные щупы от тестируемой цепи.

- Запрещается проводить измерения напряжения, если термопара подключена к прибору.

## Измерение частоты

1. Подключите красный щуп к терминалу VHz и черный щуп к терминалу СОМ.

2. Установите поворотный переключатель функций в положение Hz.

3. Подключите щупы параллельно к нагрузке.

Примечания:

- Максимально допустимое значение на входе 250 В эфф.

- Для получения более точных результатов измерений рекомендуется использовать экранированный кабель для тестирования слабых сигналов.

Тестирование диодов

- Подключите красный щуп к терминалу ( и черный щуп к терминалу СОМ (полярность красного щупа положительная).

- Установите поворотный переключатель в положение .

- Подключите красный щуп к аноду тестируемого диода, а черный щуп к катоду.

- На дисплее будет показано прямое падение напряжения диода. Если щупы были подключены неправильно, на дисплее появится индикатор «1».

## Тестирование цепи на обрыв

- Подключите красный щуп к терминалу ( и черный щуп к терминалу СОМ.

- Установите поворотный переключатель функций в положение .

- Подключите щупы к цепи. Если цепь непрерывна, раздастся звуковой сигнал зуммера.

## Спецификация

Точность приведенных данных гарантирована в течение одного года после калибровки и при условии хранения прибора при температуре +18(С…+28(С и относительной влажности не более 80%.

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Макс. напряжение между терминалами и землей | CAT II 1000 В пост. тока или 750 перем. эфф. (синусоидальная волна) |
| --- | --- |
| ЖК дисплей | Макс. значение 1999, обновляется каждые 2-3 сек. |
| Индикация полярности | Индикатор «-» для отрицательной полярности |
| Индикация выхода за пределы диапазона | Индикатор «1» |
| Макс. размер тестируемого проводника | 55 мм |
| Питание | Батарейка 9 В, NEDA 1604 или IEC 6F22 |
| Индикация разряда батареи | Индикатор |
| Рабочая температура | 0…+40(С |
| Температура хранения | -10…+50(С |
| Коэффициент температуры | 0.1 х значение точности/(С ((18(С или (28(С) |
| Макс. высота проведения измерений | 2000 м |
| Размер | 282 х 104 х 47 мм |
| Вес | Прибл. 570 г |

## Постоянное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 2 В | 1 мВ | (0.5%, (1 |
| 20 В | 10 мВ |  |
| 200 В | 0.1 В |  |
| 1000 В | 1 В | (1.0%, (2 |

Входной импеданс: 10 МОм

## Переменное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 0.1 В | (1.0%, (3 |
| 750 В | 1 В |  |

Входной импеданс: 10 МОм

Частотный диапазон: 40 Гц – 400 Гц. Значение переменного напряжения является средним значением, калиброванным по среднеквадратичному значению синусоидальной волны.

## Переменный ток

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 А | 0.1 А | (2.0%, (5 |
| 2000 А | 1 А | (600 А (2.0%, (5 600 А – 1000 А (3.0%, (5 (1000 А (3.0%, (15 |

Защита от перегрузки: 2200 А в течение 60 секунд

Частотный диапазон: 50 – 60 Гц

## Сопротивление

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0.1 Ом | (1.0%, (3 |
| 20 кОм | 10 Ом | (1.5%, (15 |
| 2 МОм | 10 кОм | (1.5%, (15 |

## Температура

| Диапазон | Разрешение | Диапазон | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0(С…+750(С | 1(С | 0(С…+400(С | (1.0%, (3 |
|  |  | +400(С…+750(С | (2.0%, (1 |
| 32(F…1400(F | 1(F | 32(F…752(F | (1.0%, (3 |
|  |  | 752(F…1400(F | (2.0%, (1 |

## Частота

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 2 кГц | 1 Гц | (2.0%, (5 |
| 20 кГц | 10 Гц | (1.5%, (5 |

## Тест диодов и тест цепи на обрыв

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
|  | На дисплее значение прямого падения напряжения |
|  | Звуковой сигнал при сопротивлении менее 30 Ом |

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Рис.7 Внимание!

Перед открытием батарейного отсека убедитесь, что измерительные щупы отключены от прибора. Никогда не работайте с прибором, если батарейный отсек плотно не закрыт.

При первом появлении на дисплее символа разряженной батарейки срочно замените старую батарейку.

Для замены батарейки:

- Отключите измерительные щупы от тестируемой цепи, выключите питание прибора (поворотный переключатель в положении OFF) и удалите щупы из входных гнезд прибора.

- Откройте батарейный отсек, отвинтив винты на нижней стороне прибора.

- Удалите старую батарейку и установите новую на 9 В.

- Закройте батарейный отсек и завинтите винты.

## Комплект поставки

- Инструкция по эксплуатации

- Набор измерительных щупов

- Термопара типа К

- Пластиковый кейс

- Батарея 9 В, типа NEDA 1604 6F22 006P

Рис.7 Внимание!

Использование прибора вблизи сильных электромагнитных полей (до 3 В/м) может повлиять на точность измерений. Точность может быть снижена до (12%, (6.